技术要求

- 一、需要实现的功能:

中标方提供符合甲方技术参数要求的CT球管1个，供应商中标后需进行备货，待甲方设备现有球管发生故障后进行安装。

- 二、需满足的标准规范:

★提供球管与CT整机（GE light speed 64排CT）匹配的SFDA认证报告。

- 三、应当满足的质量、安全、卫生、技术规格、性能、物理特性（外观、结构、材料）等要求：

1、提供投标型号球管的技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准。

2、阳极热容量：≥8.0 MHU。

3、焦点数量：≥两个。

4、焦点尺寸（IEC 336/1993）：小焦点≤0.7mm*0.6mm；大焦点≥0.9mm*0.9mm。

★5、焦点功率要求最大≥100KW，必须无时间限制。

★6、120KV，5秒单层扫描时，球管最大电流输出≥800mA。

7、提供以技术白皮书（DATA SHEET）为准的VCT多层扫描时毫安输出参数（120KV时）。

8、120KV，5秒多层扫描时，球管最大电流输出≥800mA。

9、球管最大电压≥140KV。

10、阳极靶面角度：≥7度。

11、持续散热能力≥648KHU/MIN。

12、最大阳极散热能力＞2100KHU/MIN。

★13、维修人员必须具备球管更换资质且学习过该型号的CT维修，提供资质证明。

14、维修工程师必须具有维修所需要的密码狗。

★15、球管型号规格必须匹配整机注册证要求，不得更改出厂设计及屏蔽功能。

- 四、验收标准、方法:

中标方将球管安装调试完毕后，甲方将统组织使用科室对球管质量和性能进行验收。

五、经济要求

1.供应商负责球管的无损运输，安装，调试等的人工费及其他各项费用。

2.交付要求：中标方收到甲方更换球管通知后，应在三天内（非首次更换五天内）将新球管安装调试完毕，每逾期一天乙方应支付球管中标价2%的违约金。

3.免费质保期（包含人工费及其他各项费用）：质保时长至少一年且球管曝光不少于35万秒次（两者都需满足），质保期内如发生损坏均须更换全新球管（五天内更换完毕），更换后在原基础上继续计算质保时长。

4.供应商应提供武汉售后服务网点及售后人员联系方式。

5.供应商保持7×24小时在线服务，并在1小时内响应，24小时内到达现场确认故障。

6.产品验收合格后，供应商收集发运接收单、发票、验收等资料。甲方收到合规发票后三个月内支付货款的95%，剩余5%待质保期满后一次无息付清。

7.供应商此项服务需按照部队保密管理规定执行。

8.交付时间：合同签订后中标方即进行备货，甲方现有球管发生故障后中标方需在三天内将新球管安装调试完毕。

9.交付地点：甲方单位指定地点。